## 封面
福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2020-11-15

## 汇总
造 价 汇 总 表
项目名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
序号 | 项目名称 | 项目造价 | 备注
1 | 辐射防护
2 | 土建装饰
3 | 其他费（暂估价） | 19900
4 | 暂列金 | 10546
5 | 合计：人民币(元)
说明 | 1、造价：包含材料、运输、防护门窗安装费、防护砂施工费、土建装饰（不含拆改部分，土建只含基座及地沟）、电气部分（灯具开关插座、设备配电箱及设备专用电缆）
2、墙体均以240mm实心红砖墙设计防护铅当量
3、质量与保修：产品经放射卫生防护检测验收合格，质保期为2年

## 辐射防护
工程量清单——CT机房
项目名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
审后
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 辐射防护窗
1 | 铅玻璃 | 1）防辐射高铅玻璃； 2）预留洞口尺寸：1480*1280mm； 3）铅玻璃1400*1200*5mmpb； 4）无汽泡、杂质，清晰度高； | 块 | 1
2 | 防护窗框 | 与铅玻璃配套的防护窗框特殊制作： 1）规格：1480*1280mm； 2）1.2㎜厚砂光304不锈钢材质； 3）内夹防护铅板5mmpb； 4）框内填充饱满的专用辐射防护砂； 5）用1.2㎜厚砂光304不锈钢按墙厚防护包套。 | 个 | 1
二 | 辐射防护门
1 | 特种门： 手动平开防护门 | 1）单扇平开防护门：900*2100mm； 2）预留洞口尺寸：900*2100mm(净空)； 3）内夹防护铅板4mmpb； 4）外观材质：PVC覆膜钢板，1.2mm厚砂光不锈钢板包边及防撞带；1.5mm厚304砂光不锈钢板门框； 5）内部结构：钢骨架支撑，硬质聚氨酯发泡填充，具有保温、隔音、防火、防变形、高强度等功能； 6）特制门轴：特制不锈钢顶针式承重门轴，永不变形，门可上下调节； 7）门框和门扇安装防撞阻尼橡胶条； 8）铝合金磁力锁，门禁开关，配内外把手； 9）含五金配件； 10）射线防护：符合国标，检测合格。 | 樘 | 3
2 | 特种门：手动平开防护门套 | 1）规格：900*2100mm*墙厚； 2）垫18mm阻燃板； 3）饰面材料为PVC覆膜钢板； 4）用1.2mm厚304砂光不锈钢包边； 5）内夹防护铅板4mmpb。 | 个 | 3
3 | 特种门：上悬挂电动推拉防护门 | 1）电动推拉防护门：1750*2250mm。 2）预留洞口尺寸：1500*2150mm。 3）内夹防护铅板4mmPb,含铅量99.994%。 4）自动门动力梁系统：a、开关速度可调（0.25-0.5m/s）,遇阻自动返弹；b、开关响应时间≤0.3s；c、开门保持时间可调(2-20s)；d、堵门保护延时≤1s；e、断电时电动门可以直接转为手动开关，推拉轻便（手动推力≤50N）。 5）门扇结构：镀锌型钢骨架焊接支撑，硬质聚氨酯填充，以彩色PVC覆膜钢板饰面，配置1.5mm厚砂光不锈钢板防撞带，门扇四周采用304不锈钢包边，结构牢固、耐用、强度高，具有保温隔音防火、防变形等功能。 6）运行结构：上轨道采用优质、耐磨损、安全、高强度铝合金型材，具有防尘功能；地面安装不锈钢地槽轨道，内设边轮使门体运行平稳，运行噪音≤60dB，运行使用寿命可达往返50万次。 7）门扇下侧防辐射处理：门扇插入地轨内≥15mm，防止射线泄漏；地轨宽度≤25mm，便于推车过往。 8）开关装置：在机房及控制室出入口设置电动门固定专用控制开关2个，同时配置遥控开关，可在20m内遥控防护门开、关、停； 9）安全装置：电源接通时，关门后系统自动上锁，门体紧闭力≥500N； 10）射线防护：符合国标，检测合格。 | 樘 | 1
4 | 特种门套： 推拉防护门套 | 1）规格：1500*2150mm*墙厚； 2）垫18mm阻燃板； 3）饰面材料为PVC覆膜钢板； 4）用1.2mm厚304砂光不锈钢包边； 5）内夹防护铅板4mmpb。 | 个 | 1
5 | 安全监测装置 | 1）门洞口设置红外线光幕安全保护装置，感应区为0-1800㎜ 2）遇阻返弹，保证关闭门时不会造成夹人或物； 3）保护光幕的1.2mm厚不锈钢套装置。 | 套 | 1
三 | 辐射防护材料
1 | 辐射防护钡砂(天棚防护) | 1）属于功能型辐射防护材料（防X射线） 2）颗粒尺寸：0.15-2.5mm； 3）钡砂材料密度：≥4250kg/m³ 4）搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m³ | ㎡/2mmpb | 43.6
2 | 辐射防护钡砂(地面防护) | 1）属于功能型辐射防护材料（防X射线） 2）颗粒尺寸：0.15-2.5mm； 3）钡砂材料密度：≥4250kg/m³ 4）搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m³ | ㎡/2mmpb | 43.6
3 | 辐射防护钡砂(墙体防护) | 1）属于功能型辐射防护材料（防X射线） 2）颗粒尺寸：0.15-2.5mm； 3）钡砂材料密度：≥4250kg/m³ 4）搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m³ | ㎡/2mmpb | 58.4503
4 | 辐射防护钡砂(墙体防护) | 1）属于功能型辐射防护材料（防X射线） 2）颗粒尺寸：0.15-2.5mm； 3）钡砂材料密度：≥4250kg/m³ 4）搅拌成辐射防护砂浆密度：≥3100kg/m³ | ㎡/4mmpb | 64.6
5 | 辐射防护铅板 | 医疗辐射防护专用铅板，含铅量99.994%，数量含铅板间重叠和固定件反包系数(用于开关面板插座及管道穿孔防护) | ㎡/4mmpb | 1
6 | 铁丝网 | 1）镀锌铁丝网，孔径20*20mm，防护层加固用 2）配件（固定膨胀螺丝及水泥钉、垫片） | ㎡ | 166.7
四 | 辐射警示标志
1 | 工作指示灯 | 工作状态指示灯 1）有机玻璃面板，LED光源； 2）配门灯联锁装置； 3）警示文字：射线有害 灯亮勿入。 | 套 | 4
2 | 辐射警示牌 | 当心电离辐射标志牌 | 块 | 4
五 | 施工安装费
1 | 安装门窗费用 | 远征安装防护门窗 | 项 | 1
2 | 施工辐射防护钡砂（天棚） | 1、天棚施工防护钡砂，每层厚度控制在5-6㎜；2㎜pb防护砂浆须分多层施工 2、辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)， 3、挂一层铁丝网加固。 | ㎡/2mmpb | 43.6
3 | 施工辐射防护钡砂（地面） | 1、地面施工防护钡砂，防护钡砂混合水泥等辅料搅拌均匀后铺开抹平。 2、辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)。 | ㎡/2mmpb | 43.6
| 施工辐射防护钡砂（墙体） | 1、墙面施工防护钡砂，每层厚度控制在6-8㎜；2㎜pb防护砂浆须分多层施工 2、辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)， 3、挂一层铁丝网加固。 | ㎡/2mmpb | 58.4503
4 | 施工辐射防护钡砂（墙体） | 1、墙面施工防护钡砂，每层厚度控制在6-8㎜；4㎜pb防护砂浆须分多层施工 2、辅材施工(含水泥、建筑胶水等辅料)， 3、挂一层铁丝网加固。 | ㎡/4mmpb | 64.6
项目造价小计
六 | 管理费 | 管理费（3%） | 项 | 1
七 | 文明施工 | 成品保护及施工保洁（1%） | 项 | 1
八 | 二次搬运 | 材料搬运及垃圾清理（2%） | 项 | 1
九 | 税金 | 建筑增值税（9%） | 项 | 1
项目造价合计
说明 | 1、造价包含材料、运输、防护门窗安装费；
2、产品经放射卫生防护检测验收合格，质保期为1年；

## 土建装饰
工程量清单——土建装饰
项目名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 金额
一 | 土建工程
1 | 铲白灰 | 1、铲除机房内墙面白灰层（含水泥砂浆层） 2、废渣清理归堆 | ㎡ | 132.4
2 | 地面装饰层拆除 | 1、地面装饰层拆除（瓷砖） 2、废渣清理归堆 | ㎡ | 57.6
3 | 天棚吊顶拆除 | 1、天棚吊顶拆除 2、废渣清理归堆 | ㎡ | 57.6
4 | 墙面装饰层拆除 | 1、墙面装饰层拆除 2、废渣清理归堆 | ㎡ | 29.2
5 | 墙体拆除 | 1、原墙体拆除 2、废渣清理归堆 | ㎡ | 42.6
6 | 窗户拆除 | 拆除原有窗户700*3000 | 项 | 1
7 | 开门洞 | 开门洞 门洞大小900*2100 | 项 | 4
8 | 开窗洞口 | 开窗洞 门洞大小1580*980 | 项 | 1
9 | 门洞修补 | 修补破损门窗洞口 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | ㎡ | 5.8896
10 |  | 新砌240mm厚实心砖墙（含建筑植筋） | m³ | 13.656
11 | 墙面抹灰 | 水泥砂浆抹灰层9+5mm | ㎡ | 164.2
12 | 砖地（暗）沟 | 1、砖砌暗沟200×100（完成面尺寸） 2、地沟水泥砂浆面层（20mm厚） 3、聚氨脂防水涂膜 4、3mm不锈钢盖板 W=300 | m | 15
13 | 地梁开挖 | 1、混凝土地面开挖； 2、混凝土地面恢复找平。 3、截面尺寸300*300*1200mm | m³ | 1.08
14 | 地梁 | 1、C20非泵送混凝土，地梁截面尺寸500*260mm； 2、现浇混凝土胶合模板 地梁 单独拆除； 3、直筋4φ14、箍筋φ8@250； | m³ | 1.56
15 | 圈梁 | 1、C20非泵送混凝土，圈梁截面尺寸200*200mm； 2、现浇混凝土胶合模板 圈梁 单独拆除； 3、直筋4φ14、箍筋φ8@250。 | m³ | 0.48
16 | 过梁 | 装配式混凝土过梁 | 根 | 1
17 | 金刚取孔 | 电缆孔、空调穿墙孔φ≤80mm | 个 | 2
18 | 金刚取孔 | 排气管穿墙孔φ≤100mm | 个 | 1
二 | 装饰工程
1 | 自流坪 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(2mm厚) | ㎡ | 57.6
2 | PVC地面 | (1)2㎜厚同质透芯耐磨、耐酸或稀碱、防滑、防垢PVC地板； (2)双元环氧黏合剂或聚氨酯双元黏合剂； (3)采用知名品牌医用地板胶，此地板胶易清洗、颜色样式多等特点。 (4)上墙120mm。 | ㎡ | 62.7
3 | PVC收边条 | 金属金装饰线 | m | 42.3
4 | 外墙面修补 | 与外墙面装饰面一致 | ㎡ | 2.1
5 | 墙面涂料 | (1)乳胶漆墙面 (2)腻子两遍 (3)底漆一遍，面漆三遍 | ㎡ | 25.2
6 | 墙面装饰板 | 墙面玻镁彩钢板面层。 | ㎡ | 86.8
7 | 天棚吊顶 | 1、装配式U型轻钢（不上人型） (面层规格(600mm×600mm) 平面)； 2、铝扣板吊顶（规格600mm×600mm）(安在U形轻钢龙骨上) | ㎡ | 57.6
8 | 单开金属门 | 新增单开门900*2100（含门套） | 樘 | 2
9 | 双开木门门 | 新增双开门2450*2600（含门套） | 樘 | 1
三 | 电气工程
1 | 照明灯具 | 1、成套型LED平板灯600*600mm； 2、嵌入式安装； | 盏 | 8
2 | 小电器 | 单联扳式开关(单控) | 个 | 5
3 | 小电器 | 单相插座10A(5孔以内) | 个 | 21
4 | 小电器 | 单相插座16A(5孔以内)空调插座 | 个 | 1
5 | 电话插座 | 电话出线口 插座型 单联 | 个 | 1
6 | 信息插座 | 1）安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内)； 2）安装8位模块式信息插座 (单口)； | 个 | 2
7 | 小电器 | 1、吸顶式排气扇，功率≥24W； 2、嵌入式安装； | 台 | 1
8 | 语音对讲系统 | 控制室与机房内配置语音对讲系统 | 套 | 1
9 | 电力电缆 | 电力电缆WDZ-YJV-4X35+1X16： 1、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2； 2、电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | m | 17
项目造价小计
四 | 文明施工 | 成品保护及施工保洁（1%） | 项 | 1
五 | 二次搬运 | 材料搬运及垃圾清理（2%） | 项 | 1
项目造价合计

## 其他费（暂估价）
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注
1 | 设备基础 | 3200
2 | 电器安装 | 7200
3 | 配电箱 | 4500
4 | 排水改造 | 5000
合 计 |  | 19900 | ——

## 暂列金
暂列金额明细表
工程名称：办公楼改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 暂列金 | 10546
合 计 |  | 10546 |  | ——